| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| 设计说明书 | 内部公开 |
| 产品版本Product version | Total pages 共 6页 |

生命体征检测仪软件设计说明书

| 拟制人： | 张国宏 | 时间： | 2025/4/15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人： |  | 时间： |  |
| 批准人： |  | 时间： |  |

北京软通动力教育科技有限公司

版权所有  侵权必究

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025/4/15 | 初稿 |  |

目录

1	Story功能描述	4

1.1 系统名称	4

1.2 系统类型	4

1.3 在项目中的地位	4

1.4 任务目标	4

2	详细设计	4

2.1	界面	4

2.2	内部处理流程	5

2.3	硬件接线	6

2.4	数据流	6

2.5	算法描述	7

2.6	外部接口	8

2.7	其他	8

Story功能描述

  - 1.1 系统名称

阈值管理模块

  - 1.2 系统类型

阈值管理模块的子模块

  - 1.3 在项目中的地位

负责患者心率，血氧阈值信息的设置和管理

设置默认阈值

  - 1.4 任务目标

1.绑定设备时，医生可为患者单独设置心率/血氧阈值（如HR＞130bpm）；

2.设置时个体阈值优先级高于公共阈值。

详细设计

界面

2.1.1为患者绑定设备时可以设置其心率，血氧等阈值

2.1.2在患者详情界面可以看到为每个患者设置的阈值

2.1.3在软件的“默认阈值设置”中可以设置默认阈值，为每个用户设置时界面默认显示默认阈值，医生可以在此基础上修改。

内部处理流程

2.2.1对话框初始化：

接收医院ID和现有阈值数据

若存在历史阈值数据则进行初始化，否则使用默认值

2.2.2用户交互处理：

通过可滚动列表展示各生理参数输入项

实时接收用户输入的数值范围

2.2.3数据验证流程：

输入焦点离开时触发范围验证

提交时执行多维度校验（最小值<最大值、医学合理范围）

2.2.4数据持久化：

通过ThresholdRdb进行本地数据库操作

更新时记录ISO格式时间戳

2.2.5事件回调：

通过onConfirm回调将验证后的数据传递到父组件

硬件接线

- 本模块为纯软件模块，不涉及硬件接线

数据流

2.4.1数据输入：

• 用户输入的生理参数阈值：

体温范围（°C）：最小/最大值输入（支持小数）

血压范围（mmHg）：

心率范围（BPM）

血氧饱和度（%）

• 操作指令：

对话框关闭/确认操作

输入验证错误提示

2.4.2数据存储：

• 使用关系型数据库存储

• 存储策略：

按hospitalId建立唯一索引

事务性更新保证数据完整性

历史版本保留（通过updateTime追踪）

2.4.3数据输出：

• 阈值设置结果：

成功：返回更新后的ThresholdData对象

失败：Toast错误提示（带具体原因）

• 实时验证反馈：

输入越界提示（如体温超过42°C）

逻辑错误提示（如最小值>最大值）

• 设备监控输出：

各参数阈值范围配置

医院专用配置快照（JSON格式）

算法描述

2.5.1输入验证算法

统一验证逻辑，避免代码重复

即时错误反馈机制（Toast提示）

2.5.2数值处理算法

三阶段处理：输入容错 → 边界约束 → 精度控制

智能小数处理（仅在输入含小数点时保留精度）

支持不同参数的精度配置（如体温保留1位小数）

2.5.3数据持久化算法

ACID事务保障

智能合并策略（Update-or-Insert）

变更追踪机制（记录详细操作日志）

外部接口

2.6.1ThresholdRdb.queryByHospital

输入：医院ID（字符串）

输出：包含体温、血压等阈值的结构化数据

异常：数据库未连接时抛出DatabaseNotReady错误2.6.2validateAndFormatNumber

输入验证流程：

输入值 --> 解析浮点数 --> 范围约束 --> 精度处理 --> 输出结果

2.6.3 promptAction.showToast

显示规则：

错误提示显示3秒（3000ms）

同一时段内最多显示3条提示

移动端自动适配底部安全区域

其他

2.7.1安全设计

1）.输入安全：

数字输入过滤：限制只能输入数字和小数点（正则：^[0-9.]+$）

SQL注入防护：使用参数化查询（见ThresholdRdb实现）

范围强制约束：强制修正越界数值

2）.数据安全：

敏感字段加密：医院ID采用SHA-256哈希存储

操作审计：记录阈值修改日志（含操作者、时间戳、IP地址）

传输安全：HTTPS协议加密通信

3）.访问控制：

权限分级：阈值修改需管理员权限

会话验证：JWT令牌有效期控制（15分钟）

防暴力破解：连续5次错误操作锁定账户

2.7.2性能设计

1）.渲染优化：

局部刷新：使用@State管理独立输入项状态

滚动容器优化：关闭滚动条（scrollBar: BarState.Off）

轻量级组件：采用ArkUI原生组件

2）.数据处理：

内存缓存：阈值配置本地缓存（LRU策略，最大50条）

批量操作：数据库事务处理

防抖处理：输入变更延迟300ms响应

3）.资源管理：

连接池控制：数据库最大连接数限制（默认10个）

自动回收：对话框关闭时释放关联资源

异常熔断：连续3次数据库错误停止服务

2.7.3可靠性设计

1）.错误恢复：

自动回滚：数据库操作失败时事务回滚

输入记忆：异常关闭时保留未提交数据

心跳检测：每30秒检查数据库连接状态

2）.兼容性：

数值精度：兼容整数和小数输入

时间格式：统一使用ISO8601标准

多设备适配：支持1080p~4K分辨率

3）.监控告警：

性能指标：监控对话框打开耗时（阈值：>2秒告警）

错误日志：记录完整错误堆栈信息

资源预警：内存使用超过80%触发通知