| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| 设计说明书 | 内部公开 |
| 产品版本Product version | Total pages 共 8页 |

生命特征监测产品软件设计说明书

| 拟制人： | 姜英祺 | 时间： | 2025/04/18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人： |  | 时间： |  |
| 批准人： |  | 时间： |  |

北京软通动力教育科技有限公司

版权所有  侵权必究

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025/04/18 | 初稿 | 姜英祺 |

目录

1	Story功能描述	4

2	阅读对象	4

3	参考资料	4

4	术语、缩略语	4

5	详细设计	5

5.1	内部处理流程	5

5.2	硬件接线	5

5.3	数据流	5

5.4	算法描述	5

5.5	外部接口	5

5.6	其他	5

- Story功能描述

系统名称：生命特征监测血氧监测子系统

系统类型：生物医学信号采集处理系统

项目地位：核心生命体征监测模块

任务目标：

实现MAX30102传感器光学数据采集

完成PPG信号预处理与特征提取

计算实时血氧饱和度（SpO2）数值

提供医疗级数据精度（±2%）

支持25Hz采样率连续监测

- 阅读对象

| 对象角色 | 使用目的 |
| --- | --- |
| 嵌入式开发工程师 | 实现血氧的实时采集 |
| 系统架构师 | 架构设计与技术评审 |
| 测试工程师 | 制定测试用例与验证标准 |
| 技术支持人员 | 故障分析与问题定位 |
| 医护人员 | 正确使用仪器 |

- 参考资料

- 《生命体征监测产品需求说明书》

- 《MAX30102数据手册》v2.1

- IEEE 11073-10404医疗设备通信协议

- 光电容积脉搏波（PPG）信号处理规范

- 《spo2_algorithm设计规格书》v1.2

- 术语、缩略语

| 术语、缩略语 | 说明 |
| --- | --- |
| PPG | 光电容积脉搏波描记法 |
| AC/DC分量 | 信号交流/直流成分 |
| IR | 红外光（850nm） |
| RED | 红光（660nm） |
| SNR | 信噪比（Signal-to-Noise Ratio） |
| MA | 移动平均滤波（Moving Average） |
| FIFO | 先入先出缓冲区 |

- 详细设计

  - 内部处理流程

  - 硬件接线

  - 数据流

  - 算法描述

/* SpO2计算核心算法流程 */

void maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation() {

// 1. 信号预处理

for(k=0; k<BUFFER_SIZE; k++){

an_x[k] = -1*(pun_ir_buffer[k] - un_ir_mean); // DC消除+信号反转

}

// 2. 移动平均滤波（4点）

for(k=0; k<BUFFER_SIZE-MA4_SIZE; k++){

an_x[k] = (an_x[k]+an_x[k+1]+an_x[k+2]+an_x[k+3])/4;

}

// 3. 自适应阈值检测

n_th1 = ∑an_x / BUFFER_SIZE; // 动态阈值计算

maxim_find_peaks(an_ir_valley_locs, &n_npks, an_x, BUFFER_SIZE, n_th1, 4, 15);

// 4. 脉搏波特征提取

for(k=0; k<exact_ir_valley_locs_count-1; k++){

// 计算AC/DC比值

n_nume = (n_y_ac * n_x_dc_max) >> 7;

n_denom = (n_x_ac * n_y_dc_max) >> 7;

an_ratio[k] = (n_nume*100)/n_denom;

}

// 5. SpO2查表转换

n_spo2_calc = uch_spo2_table[n_ratio_average]; // 184点查找表

}

  - 外部接口

/* 传感器接口 */

bool max30102_get_raw_data(max30102_data_t *data) {

// 读取6字节FIFO数据（RED+IR各3字节）

IoTI2cRead(MAX30102_I2C_BUS, i2c_addr, buffer, 6);

data->red = (buffer[0]<<16) | (buffer[1]<<8) | buffer[2];

data->ir  = (buffer[3]<<16) | (buffer[4]<<8) | buffer[5];

}

/* 算法接口 */

void maxim_heart_rate_and_oxygen_saturation(

uint32_t *pun_ir_buffer,   // IR数据缓冲区

int32_t n_ir_buffer_length,// 缓冲区长度

uint32_t *pun_red_buffer,  // 红光数据缓冲区

int32_t *pn_spo2,          // 输出SpO2值

int8_t *pch_spo2_valid,    // 有效性标志

...);

  - 其他

安全设计：

- 信号质量指数（SQI）检测

- 运动伪影消除算法

- 数据异常值过滤（>100%自动丢弃）

性能指标：

- PROPERTIES

- 采样率=25Hz

- 处理延迟<200ms

- 缓冲区深度=100样本

- 功耗指标=3.2mW@连续模式