| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| 设计说明书 | 内部公开 |
| 产品版本Product version | Total pages 共 8页 |

生命特征监测产品软件设计说明书

| 拟制人： | 姜英祺 | 时间： | 2025/04/18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人： |  | 时间： |  |
| 批准人： |  | 时间： |  |

北京软通动力教育科技有限公司

版权所有  侵权必究

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2025/04/18 | 初稿 | 姜英祺 |

目录

1	Story功能描述	4

2	阅读对象	4

3	参考资料	4

4	术语、缩略语	4

5	详细设计	5

5.1	内部处理流程	5

5.2	硬件接线	5

5.3	数据流	5

5.4	算法描述	5

5.5	外部接口	5

5.6	其他	5

- Story功能描述

系统名称：生命体征监测设备无线通信子系统

系统类型：物联网边缘数据采集传输系统

项目地位：核心数据传输通道，连接终端设备与本地主机

任务目标：

实现MAX30102传感器数据的实时采集与本地处理

通过WiFi建立稳定网络连接

采用TCP协议实现加密生命体征数据上传

支持心率/血氧/血压/体温多参数同步传输

确保数据丢包率<0.1%，传输延迟<500ms

- 阅读对象

| 对象角色 | 使用目的 |
| --- | --- |
| 嵌入式开发工程师 | 实现通信功能开发与调试 |
| 系统架构师 | 架构设计与技术评审 |
| 测试工程师 | 制定测试用例与验证标准 |
| 技术支持人员 | 故障分析与问题定位 |
| 医护人员 | 正确使用仪器 |

- 参考资料

- 《生命体征监测产品需求说明书》

- LWIP 2.1.2 轻量级IP协议栈手册

- LiteOS-M内核编程指南

- cJSON开源库API文档

- IEEE 802.11-2020无线局域网标准

- 术语、缩略语

| 术语、缩略语 | 说明 |
| --- | --- |
| LOS | LiteOS操作系统（Lite Operating System） |
| TCP/IP | 传输控制协议/互联网协议 |
| JSON | JavaScript对象表示法（数据交换格式） |
| MAC | 媒体访问控制地址（设备唯一标识） |

- 详细设计

  - 内部处理流程

  - 数据流

  - 算法描述

- WiFi连接算法

// 伪代码实现

void wifi_connect_algorithm() {

1. 初始化Flash存储

2. 配置WiFi工作模式为STA

3. 设置设备MAC地址

4. 写入SSID和密码到Vendor区域

5. 循环执行：

5.1 获取网络连接状态

5.2 如果状态为已连接：

- 打印IP地址

- 触发连接成功事件

- 退出循环

5.3 否则延时1秒

6. 自我销毁线程

}

- TCP客户端算法

// 伪代码实现

void tcp_client_algorithm() {

1. 等待WIFI_CONNECTED事件

2. 创建TCP套接字：

- 协议族：AF_INET

- 类型：SOCK_STREAM

3. 配置服务器地址结构体：

- IP：222.24.74.38

- 端口：9009

- 地址族：AF_INET

4. 建立TCP连接

5. 进入数据发送循环：

5.1 等待DATA_READY事件

5.2 获取互斥锁

5.3 发送JSON数据包

5.4 释放互斥锁

5.5 清除数据就绪事件

6. 异常处理：

- 连接失败时关闭套接字

- 发送失败时保留数据重试

}

  - 外部接口

// WiFi配置接口

#define ROUTE_SSID "401"

#define ROUTE_PASSWORD "11223344"

// 服务器配置

#define OC_SERVER_IP "222.24.74.38"

#define SERVER_PORT 9009

  - 其他

采样间隔=40ms

数据打包频率=1Hz（25个样本/包）

传输延迟<500ms