| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
|  | 内部公开 |
| 产品版本Product version | Total pages 共 11页 |

生命特征检测仪产品软件测试报告

| 拟制人： | 王乐佳 | 时间： | 2025/04/24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人： |  | 时间： |  |
| 批准人： |  | 时间： |  |

软通动力技术服务有限公司

版权所有  侵权必究

修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | yyyy/mm/dd | 初稿，模板制定 |  |
| 1.1 | yyyy/mm/dd | 首次基线化 |  |
| 1.2 | 2025/04/24 | 完成测试报告内容撰写 | 王乐佳 |

目录

1	文档信息	4

1.1.	核实文档版本	4

1.2.	分发	4

2	引言	4

2.1	编写目的	4

2.2	项目背景	5

2.3	定义	5

2.4	参考资料	5

3	测试计划执行情况	6

3.1	测试项目	6

3.2	测试结果	6

4	软件需求测试结论	9

4.1	软件能力	9

4.2	缺陷和限制	9

4.3	建议	10

4.4	测试结论	10

5	词条解释	10

6	参考文献	11

文档信息

  - 核实文档版本

当前文档版本为 1.2，文档使用者需在使用前确认版本有效性，确保测试内容与系统功能一致。

  - 分发

| 分发对象 | 岗位 |
| --- | --- |
| 郭明杰 | 组长 |
| 王胜强 | MDE |
| 李聪睿，杨悦晗，董子彤，张国宏 | 北向开发人员 |
| 姜英祺，万可岚，刑静，谢凯文 | 南向开发人员 |
| 王乐佳 | 测试人员 |

引言

编写目的

本次测试旨在验证嵌入式鸿蒙系统生命体征监测仪的功能完整性、数据准确性及系统稳定性，重点覆盖患者就诊管理、设备联动、数据采集、告警机制等核心功能，为系统迭代优化提供依据

项目背景

| 项目来源 | 陕西科技大学生产实习 |
| --- | --- |
| 委托单位 | 西安软通动力信息技术有限公司 |
| 主管部门 | 软体教育 |

定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| NaN | 计算机术语，意为 “非数值”（Not a Number），表示无效数字输入，如阈值设置中清空字段导致的异常 |
| 南向设备 | 指生命体征监测仪终端设备，负责数据采集与本地处理 |
| 北向系统 | 指后台管理系统，接收并展示南向设备传输的数据 |

  - 2.4参考资料

a.生命特征监测仪需求说明书；

b.生命特征监测仪_需求设计说明书；

c.story设计说明书；

d.测试用例总结；

e.生命特征监测仪软件安装部署手册；

f.生命特征监测仪用户使用手册；

g.生命体征监测硬件安装部署手册。

测试计划执行情况

测试项目

本次测试覆盖 33 个功能点，重点验证以下核心模块：

就诊记录管理：新增、修改、删除、查询、显示逻辑、详情数据和趋势图。

设备全生命周期管理：添加、搜索、绑定、解绑、删除

生命体征数据采集：体温、血压、心率、血氧的实时采集与频率验证

告警与阈值控制：实时告警、历史告警查询、阈值设置

系统交互与通信：南向与北向数据传输

缺陷复现：对缺陷进行专项验证

  - 3.2测试结果

3.2.1功能测试详情

1、就诊记录管理

显示逻辑：卡片显示用户的全量信息，卡片颜色区分状态（黄色 = 未绑定，红色 = 就诊中，绿色 = 已完成），符合需求。

无法优先显示 “在院就诊” 患者。

搜索功能：支持姓名 / 身份证 / 电话的模糊与精准搜索，返回结果包含设备绑定状态，准确率 100%。

数据完整性：添加就诊记录时，必填字段（姓名、身份证）缺失或格式错误时，系统阻断操作并提示 “请填写完整信息”。

2、设备管理

注册限制：重复设备编号（如 “003”）注册时，系统提示 “设备 ID 已存在”，验证唯一性逻辑有效。

绑定策略：已绑定设备的患者无法修改就诊信息，未绑定设备患者可编辑信息并同步至数据库。

绑定设备：可成功将空闲设备与未绑定患者绑定，患者状态和设备状态相应更新。

解绑设备：点击 “完成就诊” 或在设备管理界面解绑，患者与设备成功解绑，患者卡片颜色变更，设备状态更新为空闲，已解绑患者仍可查看历史数据。

状态同步：解绑设备后，患者卡片状态更新为绿色（已完成就诊），设备状态恢复为 “空闲”，历史数据可追溯。

添加设备：输入有效设备编号和名称可成功注册，编号重复或信息缺失时无法添加并给出提示。

搜索设备：通过设备 ID 或名称搜索均能准确返回对应设备信息列表。

删除设备：空闲中设备可成功删除或取消删除，使用中设备无法删除。

3、数据采集与展示

实时性：体温、血压等数据采集频率为 1 次 / 秒，串行监视器时间戳间隔≤1 秒，满足医疗级实时性要求。

趋势分析：患者详情页可查看体温、血氧等数据趋势图，标注最大值 / 最小值 / 平均值，异常数据（如体温 38.5℃）用红色高亮显示。

4、告警机制

实时告警：数据超出阈值（如心率＞100 次 / 分）时，通知栏弹出红色提醒，包含患者姓名与异常参数。

历史查询：支持按 “今天”“最近 7 天”“自定义时间” 筛选告警记录，时间格式错误时提示 “结束日期不能小于开始日期”。

未处理告警显示：默认展示 24 小时内的未处理告警，列表包含患者姓名、参数类型和触发时间，不同触发条件用不同颜色标记。

告警状态更新：点击 “标记已读” 可将当天告警标记为已处理并在历史记录中显示，选择 “稍后处理” 指定时间后，告警信息会在相应时间重新显示。

5、阈值设置

优先级：个体阈值（如某患者血压阈值自定义为 80-150）优先于公共阈值（默认 70-200），验证逻辑正确。

边界校验：公共阈值设置超出范围（如体温最小值 34℃）时，系统拒绝保存并提示 “体温应在 35-42℃之间”。

3.2.2 异常场景测试

1、删除限制：

处于 “就诊中” 状态的患者（已绑定设备）无删除按钮，防止误操作导致数据丢失。

2、必填项校验：

添加就诊记录时未填身份证号，系统提示 “请填写完整基本信息”，阻断提交。

输入错误格式身份证号（如包含字母），系统拒绝保存并提示 “格式不正确”。

- 通信稳定性：

- 模拟网络波动时，南向设备数据缓存本地，网络恢复后自动同步至北向系统，数据无丢失。

- 3.2.3 缺陷总结

| 缺陷 ID | 所属模块 | 缺陷描述 | 严重程度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 历史告警查询 | 开始日期＞结束日期时无提示，未阻断无效查询 | 低 - S3 | 未解决 |
| BUG-002 | 历史告警查询 | 自定义时间无数据时页面无变化，未提示 “无符合条件的记录” | 一般 - S2 | 未解决 |
| BUG-003 | 添加就诊记录 | 患者姓名支持任意特殊符号（如 “@#$%”），未做字符过滤 | 一般 - S2 | 未解决 |
| BUG-004 | 历史告警查询 | “最近 7 天 / 30 天” 查询提示逻辑混乱，偶发 “开始日期不能大于结束日期” 错误提示 | 低 - S3 | 已解决 |
| BUG-005 | 就诊记录显示 | 完成就诊后患者排序未更新，仍与在院患者混排 | 低 - S3 | 未解决 |
| BUG-006 | 个体阈值设置 | 血压阈值清空后显示 NaN，无法重新输入有效数字 | 严重 - S1 | 已解决 |
| BUG-007 | 公共阈值设置 | 血压阈值清空后显示 NaN，与个体阈值缺陷一致 | 严重 - S1 | 已解决 |
| BUG-008 | 历史告警查询 | 清空日期后重新输入有效时间，偶发 “结束日期不能小于开始日期” 误提示 | 一般 - S2 | 已解决 |
| BUG-009 | 历史告警查询 | 页面跳转时不必要提示 “结束日期不能小于开始日期” | 低 - S3 | 已解决 |
| BUG-010 | 阈值设置交互 | 阈值输入框未限制非数字字符，允许输入字母导致 NaN | 一般 - S2 | 已解决 |

软件需求测试结论

软件能力

满足嵌入式鸿蒙系统生命特征监测仪需求对系统能力的基本需求，各功能模块运行正常，能够实现患者就诊记录管理、设备管理、生命体征数据采集与展示、告警管理及阈值设置等功能，数据传输准确及时。

缺陷和限制

1、关键缺陷（影响系统可用性）：

历史告警查询逻辑错误：自定义时间查询查询逻辑有误，有时无法查到正确的结果。

时间校验不严格，可能导致医护人员漏查或误读告警记录。

2、次要缺陷（影响数据质量与用户体验）：

患者姓名输入无过滤：特殊符号可能污染数据库，影响数据统计与检索。

就诊记录排序规则未实现：已完成就诊患者未自动归类，增加医护人员信息筛选成本。

3、交互缺陷（影响操作效率）：

历史告警提示混乱：不必要提示干扰操作流程，降低易用性。

建议

1、紧急修复项（优先级 P1）：

历史告警查询逻辑修复：

严格校验开始日期≤结束日期，异常时阻断查询并提示 “开始日期不能晚于结束日期”。

优化自定义时间查询的查询逻辑，确保每次查询结果正确无误。

无数据时显示 “无符合条件的告警记录”，而非保持原来页面。

2、重要优化项（优先级 P2）：

患者姓名输入过滤：增加正则表达式校验，禁止特殊符号（如 “@#$%”），仅允许汉字、字母、数字及常见符号（如 “・”）。

就诊记录排序规则：新增 “就诊状态” 排序字段，默认按 “在院就诊＞已完成就诊＞未绑定设备” 顺序显示。

3、交互改进项（优先级 P3）：

移除历史告警页面跳转时的冗余提示，仅在时间校验失败时显示错误信息。

优化 “最近 7 天 / 30 天” 查询的提示逻辑，确保显示准确的告警总数。

测试结论

系统核心功能基本满足需求，但存在1处严重缺陷和3 处一般 / 低严重程度缺陷尚未解决，可能导致数据异常、查询错误或操作风险。测试结论为未通过，需开发团队优先修复关键缺陷并重新提交测试，待所有缺陷闭环后再次验证。

词条解释

无。

参考文献

无。